## 超声波臭氧雾化妇科治疗仪技术参数

1、 总体要求：以空气源或纯氧源为原料制造臭氧，具有臭氧水冲洗和超声波雾化臭氧治疗等多种功能。

2、 超声波雾化率≥12ml/h

3、臭氧气雾浓度：≥15mg/L

4、 冲洗出水流量：（300-1000）ml/min；

5、臭氧水最高浓度：10ppm；

6、 氧气源时，臭氧产量：（0-4800）mg/h范围内；

7、具有定时治疗及时间显示功能；

8、具有冲洗低水位提示和雾化缺水提示功能及冲洗超温保护功能

9、具有臭氧水温度显示和调节功能

10、环境臭氧浓度≤0.15PPM；

11、治疗仪储液瓶应有良好的密合性，正常工作状态下，应无漏液现象；

12、具有自动过滤、自洁水装置功能。

13、设备应具有脚踏开关插口：可配套使用脚踏开关，当不连接脚踏开关时，不影响其手动冲洗操作功能。

14、具有调温、过温提示及过热保护功能：温度调节范围应在19℃-38℃之间；当温控器故障致水温超温，过热保护器应能有效动作，并有灯光超温提示；

15、冲洗不加热，加热不冲洗：在加热制液过程中，水温尚未到达预设温度时，不可同时冲洗；当制液完成后，冲洗开关开启，制液系统自动停止加热；确保冲洗液温度在安全有效范围内。