采购项目需求

# 一、采购清单

| # 序号 | # 采购内容 | # 数量及单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 云胶片系统 | # 1套 | # / |
| # 2 | # 云服务器 | # 1台 | # / |
| # 3 | # 网络服务 | # 2条 | # / |

# 二、技术（服务）要求

## （一）云胶片系统

## 1.系统设计采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅。

## 2.遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议。

## 3.支持多种病例信息采集方式，如中间表、WEB服务、集成平台等。

## 4.支持多种类型影像诊断信息的采集，如文本类诊断信息、图文类诊断信息等。

## 5.支持在线，近线，离线存储等分层存储形式，支持PB级海量影像存储，支持标准Dicom影像信息和非标准Dicom影像信息的采集和存储。

## 6.支持与医院现有PACS系统对接。

## 7.遵从DICOM 3.0医学影像数据标准。

## 8.要求所显示的医疗影像在符合DICOM标准的专业级显示器上，可以达到医用诊断级显示质量。

## 9.影像传输支持Dicom 、JPEG无损/有损压缩和断点续传技术，满足低带宽下传输可靠性和及时性。

## 10.支持能够在较低的带宽和手机流量消耗不高的情况下，实现对影像和报告的快速调阅。

## 11.支持所有界面的显示响应速度小于五秒，每百幅影像小于20秒，影像浏览不得有停顿、延时、中断等现象。

## 12.支持在4M有效带宽下，用户调阅显示单张常规CT影像的等待时间小于2秒；调阅显示单张常规DR影像的等待时间小于3秒。

## 13.在单服务器节点配置下，能够支持不少于100名用户并发访问二维影像浏览。

## 14.能够通过服务器动态扩容和负载均衡，增加并发用户数支持，最大支持不少于1000名用户并发访问。

## 15.提供必要的安全、日志和监控服务，提高整个系统的可靠性。

## 16.能够实时查看到所有服务的运行状态、异常情况、硬件服务器情况、数据库性能等内容。

## 17.支持当出现运行异常并且达到设计的严重级别时，能够自动发出报警信息。

## 18.系统必须是全面支持中文，且界面流程必须有相应的中文提示。

## 19.影像浏览端支持免安装、无痕浏览。

## 20.影像浏览端支持跨平台，能够在当前主流操作系统运行，采用纯网页方式，包括Windows、iOS、Android等。

## 21.患者个人信息、用户登录信息、以及患者病例等关键信息在互联网传输，需要支持SSL/TLS加密，确保数据安全。

## 22.用户注册管理：通过姓名和手机号进行注册；未注册用户，接收到短信平台发送的短信后按导航完成注册。

## 23.用户登录管理：已注册用户，输入注册账号和密码登录系统；未注册用户，接收到短信平台发送的短信后通过短信提示密码完成登录。

## 24.支持患者查看个人病例数据，包括：查看自己的检查影像和报告；对检查影像进行常规影像处理操作。

## 25.支持查看分享给个人的病例数据，包括：查看其它人已经分享的检查影像和报告；对检查影像进行常规影像处理操作，如调整窗宽窗位，放大缩小等。

## 26.支持按照检查时间、设备类型进行筛选，也可以按患者姓名、患者编号和病历号搜索。

## 27.支持流量保护功能，用户可自行选择开启或关闭该功能。（提供功能截图）

## 28.支持影像及时传递，无需预加载影像，打开阅片器即可进行影像调阅。（提供功能截图）

## 29.支持显示设备类型、帧图像个数。

## 30.提供图像常用快捷操作工具。

## 31.能够显示或隐藏图像相关信息。

## 32.支持平移、缩放、翻页、放大镜。

## 33.支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位。

## 34.支持多种布局，包括1X1，1X2，1X3，2X2，2X3，2X4，3X3，2X1，3X1。

## 35.支持各种测量工具，包括长度测量，角度测量，心胸比测量，交叉线测量，圆形/椭圆形ROI测量。（提供功能截图）

## 36.在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像不同步此操作。

## 37.支持显示标注；显示参考线（仅适合MR、CT类型图像）；显示图像信息；显示患者信息；显示DICOM信息；显示图像对应的体位信息。

## 38.支持对比浏览：打开多个图像窗口，对图像进行操作，被对比的所有2D图像窗口同步此操作。

## 39.支持动态回放：按照设置的播放速度动态播放帧图像。

## 40.支持图像窗口重置：当帧图像被平移或缩放后，快速恢复到标准样式。

## 41.支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作。

## 42.支持临床常用的三维重建和可视化，包括MPR、VR显示。

## 43.三维后处理支持进行心包提取，去骨，移除扫描床，圆形椭圆ROI等功能。（提供功能截图）

## 44.内置多种三维渲染预定义方案，包括但不限于：通用；骨骼；透明骨骼；主动脉；心脏；齿科；颈椎动脉；软组织；肺部；金属植入物等。满足适应不同器官渲染和疾病诊断需求。（提供功能截图）

## 45.支持选择影像传输格式为Dicom或JPEG2000，支持自动选择；支持设置不同的影像类型选择不同的传输格式。（提供功能截图）

## 46.支持通过短信分享，打开检查数据的链接地址，输入授权信息查看。

## 47.支持通过邮件分享，打开检查数据的链接地址，输入授权信息查看。

## 48.支持通过微信二维码分享，直接扫码查看检查数据。

## 49.患者进行分享时，可以指定分享的有效期限，以及获得分享授权的人能否进一步将影像分享给他人。

## （二）云服务器

## 1.CPU≥4核；

## 2.内存≥16G；

## 3.硬盘≥1152G；

## （三）网络服务

## 1.云专线≥10M，互联网带宽≥10M；

## （四）其他服务要求

## 1、云胶片系统部署完成后，成交投标人对采购人相关科室人员进行培训服务。

## 2、保密要求：投标人对项目信息严格保密，本项目服务过程中所涉及所有信息资料(包括：采购人提供或投标人自行收集的)未经采购人书面允许成交投标人严禁向任何第三方泄露信息资料，如有违反，采购人有权向投标人追究其法律责任。

## 3、服务期限内，若系统出现故障，成交投标人在2小时内响应并提供售后技术支持服务。

## 四、商务要求

1、履约验收：本项目采购人将根据招标文件要求，参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号以及国家相关规定进行验收。

2、验收不合格时，采购人和成交投标人应协商一致，成交投标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由成交投标人自行承担。

3、付款方式和条件：

按季度结算，根据实际服务数量据实结算，采购人在收到成交投标人等额有效的发票后15个工作日内向成交投标人一次性支付应付金额。

4、报价要求：投标人应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行报价。该报价已经含采购费、税费、制作费、劳务费、后勤保障费、资料费、人工费、交通费、保险、利润等其他有关各项的投标人为提供本项目服务及履行义务所需的全部费用。除本项目若涉及的外部接口费或开发费，采购人不再向投标人支付其他任何费用。后期维护费不超过合同金额的5%。涉及接口费甲乙双方均摊。

## 五、其他要求

## 1、投标人针对本项目制定的项目实施方案方案包含：①项目实施计划，②人员配置及岗位职责，③项目进度管理方案，④系统安装部署方案，⑤培训方案。（需提供具体实施方案，方案包含以上内容）

## 2、人员配置：

## 1.投标人拟任本项目项目经理（1名）：具有信息系统项目管理师高级及以上证书或网络工程师中级及以上证书；

## 2.投标人拟任本项目项目技术负责人（1名）：具有系统架构设计师高级及以上证书或系统分析师高级及以上证书；

## 3.投标人拟任本项目项目信息安全负责人（1名）：具有信息系统项目管理师高级及以上证书或注册信息安全工程师证书或通信专业技术人员职业资格中级及以上证书或信息安全保障人员 （安全集成专业级）证书或高级网络信息安全工程师证书。

注： 1.以上人员不得兼任。

2、提供以上人员有效证书扫描件并加盖公章。

3.提供属于投标人本单位人员在职证明并加盖公章。

## 4、投标人提供的平台：①具有“数字影像云胶片系统”功能并提供软件著作权证书，②具有“医疗影像云平台”功能并提供软件著作权证书。（提供以上有效证书复印件）

## 5、企业类似业绩：至少提供 1 个 2022 年 01 月 01 日至投标截止时间已完成（以合同签订时间为准）的云影像服务相关业绩。（提供合同复印件）