- 附件1

- 一、项目名称：[中频干扰电疗仪市场调研项目]

- 二、采购需求

| - 序号 | - 询价要素 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购目标与用途 | - 因科室业务发展，适用于颈椎病、腰椎间盘突出、膝骨性关节炎、软组织粘连、神经痛等。 |
| - 2 | - 标的物/服务名称 | - 中频干扰电疗仪 |
| - 3 | - 功能性能/服务要求 | - 1、立式台车 2、通道配置:四通道及以上，包含独立干扰电和中频透热，可同时开展多人治疗 3、带负压吸附，恒温加热，可多档调节 4、载波频率:基数4000Hz,多档可选 5、干扰模式＞5种 |
| - 4 | - 数量/服务期限 | - 2台 |
| - 5 | - 商务要求 | - 1、设备具备有效的医疗器械注册证；2.设备使用寿命≥8年。 |
| - 6 | - 其他 | - 无 |

附件2：

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）中频干扰电疗仪调研报价表及产品介绍

产品序号：

| 一、报名供应商信息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司类别 | □设备生产厂家 □总代理商 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 二、推荐设备信息 | 注册证名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |
|  | 推荐型号 |  |  |  | 铭牌标注使用年限 |  |  |
|  | 可开展的医疗服务项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成都市收费情况（编码及价格） |  |  |  |  |  |  |
|  | 推荐配置（主要配置清单）及报价 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 备注 |  |
|  |  | 合计报价： 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否有可选配功能或配件情况：□无 □有 | 功能/配件名称 |  | 价格（万元） |  | 备注 |  |
| 三、进口产品情况（国产不填此项） | 目前国产有无同类产品 | □无 □有，例如：（品牌及型号 ） |  |  |  |  |  |
|  | 优于国产同类型设备性能指标（该指标对临床有何实际价值） |  |  |  |  |  |  |
| 四、是否需要配套使用耗材（行数不够，可自行增加）： □是 □否 | 注册证名称 | 生产企业 | 规格\型号 | 注册证号 | 是否挂网 | 执行单价（元） | 是否专机专用 |
| 五、有无易损件、消耗性配件： □有 □无 | 类别 |  | 名称 | 生产企业 | 规格\型号 | 执行单价（元） | 是否专机专用 |
|  | □易损件 □消耗性配件 |  |  |  |  |  |  |
|  | □易损件 □消耗性配件 |  |  |  |  |  |  |
|  | □易损件 □消耗性配件 |  |  |  |  |  |  |
|  | □易损件 □消耗性配件 |  |  |  |  |  |  |
|  | □易损件 □消耗性配件 |  |  |  |  |  |  |
| 六、同型号设备成都市三级医院用户情况 | 医院名称 | 采购时间 | 采购价格（万元） | 与本次推荐配置区别 |  |  |  |
| 七、消毒灭菌 | 设备或部件使用过程是否需要消毒灭菌 |  | 具体部位 |  | 消毒方式 |  |  |
| 八、售后服务 | 成都市驻地维修工程师人数 | 维修响应时间 | 能否提供备用机 | 质保期 | 质保期结束后技术保费用（万元/年） | 质保期结束后全保费用（万元/年） | 备注 |
| 八、详细技术参数与性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他需要说明情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、承诺 | 我公司对本次大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）组织开展的医疗设备市场调研活动提供的上述内容以及相应资料都是真实、有效、合法的。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意承担相应法律责任。 公司名称（盖鲜章）： 法定代表人或授权代理人（签字）： 签署日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人授权委托书

大邑县妇女儿童医院（大邑县妇幼保健院）：

我公司法定代表人            授权委托            为我公司代理人，以本公司的名义参加贵院本次调研活动，该委托代理人在本次调研过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认并承担全部法律责任，被授权人无转委托权。

特此委托！

法定代表人签名：

被授权人签名：           联系电话：

被授权人身份证号码：

委托公司名称（鲜章）：

签署时间：    年    月   日

被授权人身份证复印件（正反面）

法定代表（授权人）身份证复印件（正反面）