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	序号
	设备名称
	数量（台/个）
	技术需求

	1
	高频叠加常频呼吸机
	1
	该机可常频通气与高频振荡通气叠加/切换，适配新生儿尤其是早产儿，小潮气量实现肺保护。
关键参数：适用1000g以上新生儿，高频5–20Hz，精准调控MAP、振幅。
2、采购目的：救治重症RDS、PPHN等患儿，降低BPD及气压伤，提升危重新生儿救治水平。

	2
	无创双水平呼吸机
	3
	1.适用于早产儿、轻症呼吸窘迫新生儿，用于无创呼吸支持
2. 核心功能：双水平正压通气，辅助自主呼吸，减少气管插管
3. 关键参数：IPAP/EPAP精准可调，氧浓度21%‑100%，适配低体重儿
4. 采购目的：降低有创通气并发症，助力早期撤机，提升无创救治能力。


	3
	床旁即时超声（NICU）
	1
	1. 适用人群：危重新生儿、早产儿床旁快速评估
2. 核心功能：心肺、颅脑、腹部等即时超声检查，动态监测病情
3. 关键参数：高频浅表探头，适配新生儿精细成像，床旁便携
4. 采购目的：快速诊断、减少转运风险，提升重症救治精准度

	4
	多功能暖箱
	2
	1. 适用人群：早产儿、低体重儿及危重新生儿长期监护护理
2. 核心功能：恒温恒湿、蓝光治疗、称重、温度监护一体化
3. 关键参数：精准控温控湿，遮光设计，防感染，适配超低体重儿
4. 采购目的：一站式综合护理，减少患儿搬动，提升救治舒适度与安全性

	5
	经皮氧/二氧化碳分压监测仪
	1
	1. 适用人群：早产儿、危重新生儿连续血气监测
2. 核心功能：无创实时监测经皮氧分压、二氧化碳分压，动态评估通气效果
3. 关键参数：适配新生儿皮肤，低损伤，连续实时监测
4. 采购目的：减少采血频次，降低患儿痛苦，优化通气参数调节

	6
	新生儿数字化广域眼底成像系统
	1
	适用人群：早产儿、高危新生儿眼底筛查
2. 核心功能：广域成像，快速筛查早产儿视网膜病变（ROP）
3. 关键参数：广角镜头，无创拍摄，适配新生儿眼部解剖
4. 采购目的：早期发现眼底病变，及时干预，避免视力损伤

	7
	新生儿专用监护仪
	10
	适用人群：早产儿、危重新生儿生命体征实时监护
2. 核心功能：监测心率、血氧、呼吸、血压、体温等，多重报警预警
3. 关键参数：新生儿专用袖带、低功耗精准传感，适配低体重儿
4. 采购目的：实时掌握病情变化，保障重症新生儿安全监护

	8
	新生儿亚低温治疗仪
	1
	适用人群：新生儿缺氧缺血性脑病（HIE）患儿
2. 核心功能：精准控制头部/全身亚低温，脑保护，降低神经损伤
3. 关键参数：控温精准，温度梯度平稳，适配新生儿体温调节
4. 采购目的：规范开展亚低温治疗，改善脑病患儿远期预后

	9
	中央监护系统
	1
	适用人群：全院新生儿病区集中监护管理
2. 核心功能：集中接收多台监护仪数据，实时预警、数据存储回溯
3. 关键参数：多床位联网，信号稳定，适配新生儿专用监护设备
4. 采购目的：实现集中管控，提升危重新生儿监护效率与安全性

	10
	转运暖箱
	1
	适用人群：危重新生儿院内/院间转运
2. 核心功能：恒温保暖、供氧、监护，全程维持内环境稳定
3. 关键参数：温控精准、防震便携，适配低体重早产儿
4. 采购目的：保障转运安全，降低途中风险，完善急救体系

	11
	婴儿暖箱
	10
	适用人群：早产儿、低体重儿、体温不稳新生儿
2. 核心功能：密闭恒温恒湿，营造中性温度环境，减少热量丢失
3. 关键参数：精准温控、湿度可调，可遮光、防感染，适配超低体重儿
4. 采购目的：维持体温稳定，保护脏器功能，降低感染及并发症风险

	12
	婴儿辐射保暖台
	3
	适用人群：危重新生儿复苏、抢救、日常护理操作
2. 核心功能：开放式红外辐射加温，实时控温，便于抢救操作
3. 关键参数：精准温控，配有体重秤、输液架，适配新生儿使用
4. 采购目的：保障抢救时体温稳定，提升危重新生儿急救效率

	13
	T-组合婴儿复苏器
	2
	1.适用人群：新生儿出生即刻复苏、危重新生儿通气急救
2. 核心功能：可以调节氧浓度、恒定压力输出，精准控制吸气峰压与PEEP，辅助正压通气
3. 关键参数：压力稳定可调，操作简便，适配早产儿精细复苏
4. 采购目的：规范复苏流程，降低气压伤，提升新生儿急救成功率

	14
	多功能监护仪
	4
	配有高性能充电电池，可满足约5小时手术需要，能同时监测心电（ECG）、无创、有创血压（NIBP/IBP）、中心静脉压监测、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸（RESP）、体温（TEMP）、呼气末二氧化碳EtCO₂等多项关键生命体征参数。当任何参数超出预设的正常范围时，设备会立即发出声光报警， 能够≥72小时存储数据，具备网络接口以实现中央监护。

	15
	手术床
	2
	1、配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要。
2、台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。
3、床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度60mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]4、床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，头板和腿板可前后互换功能
5、独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。
6、台面尺寸（不含头板）:1700mmx480mm(长×宽)
7地面到台面高度(不含床垫）:最低600mm—最高800mm 
8、床垫厚度60mm
9、前后倾翻≥22°
10、左右倾翻≥15°
11、头板上折≥30°
12、头板下折≥90°
13、背板上折≥45°
14、背板下折≥15°
15、腿板下折≥90°
16、腿板外展≥90°
17、腰板上升≥120mm
18、电源电压:交流电 220±10% V，50HZ
19、持控制器操作电压:直流24V。
20、可透视，最大载重200公斤。
21、基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个、国标电源线(5m)1根。

	16
	宫腔镜冷刀电切系统+取环钳
	1
	设备功能：
用于在内窥镜诊断和治疗手术中与光学内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集，处理并传输至监视器。
冷刀对大型子宫肌瘤，息肉的切除，采用冷切方式，减少传统高频电刀对组织的热损伤。
技术参数：
1.1.▲摄像系统、光源、内窥镜、手术器械为同一品牌，保证设备性能兼容性处于最佳状态。(需提供注册证作为证明依据)
2.图像控制器（主机）
2.1.▲输出分辨率3840×2160（4k分辨率）、1920×1080可选，与内窥镜达到更加的图像匹配
2.2.▲具有≥8种手术模式＋用户自定义模式
2.3. 具有自动白平衡功能及白平衡记忆功能 。 白平衡可通过主机 、摄像头按键两种方式， 进行便捷操作
2.4.主机自带触摸显示屏，≥8英寸，可视性佳，可便捷进行功能及参数设定
2.5.▲具备宽动态增强算法功能（ HDR），数字降噪功能，消除动态图像中的噪声和阴影，使图像显示更加柔和细腻。支持高、中、低和关闭模式4种模式可选择
2.6.具有图像电子放大功能，最大放大倍数≥5.0倍
2.7.具有图像电子缩小功能，可缩小至≤0.5-1.0倍
2.8.具有图像增益调节，调节范围1-10个挡位，且支持关闭模式
2.9.具有图像亮度调节，调节范围1-10个挡位
2.10.具有锐度调节调节，调节范围1-10个挡位
2.11.具有饱和度调节，调节范围1-10个挡位
2.12.具有对比度调节功能，调节范围1-10个挡位
2.13.具有光源亮度调节，增减调节范围（1-100级可调）
2.14.电子染色功能，调节图像色彩、突出解剖结构，使图像达到最佳的观察效果 
2.15.▲具有智能曝光、抑制反光、改善暗区等图像算法，确保图像亮度均一、适宜，增加画面整体可视性，分别4档可调节 
2.16.具有双镜显示功能，支持右上、右下、左下、左上等不低于六种模式
2.17.具有图像翻转功能，支持水平、垂直、镜像
2.18.具有图像去雾功能，可去除画面中由于能量设备的试用带来的烟雾，保持更为清晰的视野，4档可调节
2.19.内置4K录像功能。存储位置可选择主机内部、外部介质存储两种存储路径
2.20.▲USB端口≥5个。可插入U盘或硬盘，存储和导出手术视频和图片。
2.21.具有画面冻结功能，可冻结当前画面
2.22.▲具有≥4种视频输出信号，至少包括12G-SDI×1，HDMI×1；同时具有≥2种1080P高清输出端口
2.23.具有超强抗干扰能力， 能够有效滤除电刀等高频设备干扰
3. LED 型光源
3.1. ▲正常使用寿命 ≥80000h
3.2. ▲显色指数： ≥90
3.3. 色温：3000K～7000K
3.4.输出总光通量： >550 lm
3.5.冷光源的光输出孔与照明用光缆采用插接式连接， 光输出孔:10mm
3.6.自带触摸显示屏，便捷进行功能及参数设定 。尺寸 ：7 英寸
3.7.亮度百分比显示功能： 显示即时亮度百分比值，调节范围为 5%~100%
3.8.▲工作时长显示功能 ：显示设备的工作累计时间，提示 LED 光源模组的使用寿命 
3.9.▲即时模组温度显示功能
3.10.▲主机导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害
3.11.光源具备待机功能， 直接开启照明， 无需每次开关机 
★1、内窥镜：采用一体式设计，无需内外鞘即可实现进出水循环。镜体自带进出水通道，自带 器械通道，优化手术过程中传统镜体组装内、外鞘进出水通道流程，提高手术效率，保证手术安全。
1.1、柱状透镜传像内窥镜，视野清晰，前端采用蓝宝石镜面，坚固耐用，不锈钢材质Y型镜体，符合人体工程学设计；能够与本院现有摄像系统和冷光源兼容。
1.2、视角向12°、视场角≥70°,有效景深范围5-100mm,  有效光度率 DM ≥1500cd/m2 /lm 。
1.3、 采用 ISO 10526:1999  CIE  S  005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系 统传输后的输出光谱的显色指数Ra:≥90。
1.4、单位相对畸变 VU-Z 的控制量≤-10%。
1.5、多种光纤接口，可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER 的导光束。配置：操作器-治疗鞘（15.5fr）1根
5fr内窥镜软钳-抓取钳   1把
5fr内窥镜软钳-活检钳   1把
5fr内窥镜软钳-剪刀     1把
7fr内窥镜软钳-抓取钳   1把
7fr内窥镜软钳-活检钳   1把
7fr内窥镜软钳-剪刀     1把
7fr内窥镜软钳-鼠齿抓钳 1把
电凝（1.8mm）          1把
消毒盒                 1个


	17
	宫腔镜刨削系统
	1
	设备功能：
用于在内窥镜手术中，实现对组织绞碎、切除和打磨组织手术功能
技术参数：
1.▲本产品配合内窥镜在医疗机构使用。用于在内窥镜手术中，实现绞碎、切除和打磨组织手术功能
2.主机具有连续运行模式，电压：220V；频率：50Hz；功率：130VA
3.▲触控液晶屏，7英寸，可显示设备参数及进行参数设定，可调节转速和往复转频率等功能
4.液晶屏显示转速设定值，实际转速、正/反转、往复转转速，实时负压情况
5.手持电机接入显示功能，可在术前帮助术者确认重要部件的连接情况
6.▲具有声光报警功能，为手术的安全进行提供全方位保障
7.收集瓶集满时，系统自动停止负压吸引并有声光报警提示，防止液体进入设备
8.具有刀头堵塞声光报警功能
9.▲具有手柄电机高温声光报警功能
10.前面板具有独特的泄压按键可开关吸引功能，便于术后拆卸部件进行洗消
11.防水等级：脚踏开关防护进液程度IPX8
12.▲可无极调速，刀具可正转、反转、往复转，转速调节范围：300-7500转/分
13.手持电机具有吸引控制功能，负压吸引力可手动调节
14.手持电机的最大输出转矩80mN·M
15.▲瞬间最大抽气速率26.5 L／min
16.最大负压流量≥400 mL/min
17.噪声≤65dB(A)
18.刀头规格：内齿，φ4.0×355mm
19.手柄、切割刀具、电缆线、硅胶管可采用低温等离子灭菌或环氧乙烷灭菌


	18
	聚焦超声波治疗仪
	1
	设备功能：
1、本治疗仪适用于妇科外阴白色病变 （外阴上皮内非瘤样病变）、宫颈炎、尖 锐湿疣等适应症的无创治疗。
2、治疗后局部组织仅一过性充血水肿， 由里向外治疗疾病， 术后表面不结痂， 不留疤痕；
3、复发率低于常规物理治疗方式。
技术参数：
1. 输出声功率
1.1 额定输出声功率的准确性： 额定输出声功率与本产品公布数值的偏差在±20%的范围内。
1.2 输出声功率的时间稳定性： 在额定电源电压， 23℃± 3℃水温条件下， 按本产品规定的运行条件， 设备连续工作 0.5h 期间内， 额定输出声功率的变化不超过±20%。
1.3  输出控制装置： 设备具备输出控制装置， 能使输出声功率降低到额定输出声功率的 30%。
1.4 输出指示： 配备超声输出指示装置， 在连续波工作模式下， 输出声功率。其显示档位与 本产品公布的输出声功率对应。功率指示值与实际值的偏差在±20%范围内。
2、主机配备专利聚焦宫颈治疗头和外阴治疗头，便于操作。
3、治疗头焦平面距离： 3～6mm （偏差在±15%范围内）。
4、声工作频率： a） 外阴治疗头标称声工作频率范围： 8 MHz～12 MHz
b） 宫颈治疗头 01标称声工作频率范围： 8 MHz～12 MHz；
（实测值与公布值的偏差在±15%范围内）。
5、声功率调节方式： 可在 6 个档位范围内调节。
★6、额定输出声功率： 外阴治疗头： 12.1W±20%； 宫颈治疗头 01： 10.6W± 20%； 宫颈治疗头 02： 10.6W±20%。
★7、-6dB 聚焦面积：外阴治疗头：0.06cm×0.08cm；宫颈治疗头 01：0.07cm ×0.07cm； 宫颈治疗头 02： 0.07cm×0.07cm。
8、治疗头波束类型： 会聚型。
9、脉冲持续时间： 0.6ms～3.3ms； 脉冲重复周期： 3.3ms； 占空比： 20% ~ 100%。
10、定时器： 定时时间： 0～300s  （控制精度 1s）， 连续可调， 一键式调节， 操作灵活， 到达设定时间后设备自动终止输出并发出指示信号。
11、噪声： ≤65dB （A）。
12、输入功率： ≤ 150 VA， 电源输入电压:  ～220 V； 电源电压频率: 50Hz。
13、调制波形： 方波。
14、具备介质水冷却系统， 全自动控制， 自动排除气阻， 延长治疗头及整机使 用寿命。
15、具备选配打印病历功能。
16、具备病历管理： 病历查询、病历统计、信息设置、数据导出功能。
★ 17、参数设置： 可视人机操作交互界面， 治疗过程模拟图像显示技术： 具有输 出设置、剂量设置、时间设置功能， 治疗过程中显示本次时间、累计时间、累计 剂量、治疗部位、治疗剩余时间等治疗参数实时显示， 治疗过程声音提示。
18、 自动保存： 自动记忆治疗参数并保存， 声功率档位可自动保存上次关机前 的状态， 待下次开机时自动恢复到上一次的声功率档位状态。自动时间保护， 治 疗时间一旦超过设定时间， 治疗仪自动停止治疗， 自动显示记录治疗剂量， 自动 记录总治疗时间。能量输出多重保护功能， 自动累计病人治疗参数。
★ 19、电子标签信息输入功能：治疗头和治疗头套的参数信息通过电子标签扫描 实现自动输入。
★20、病历管理： 患者病历数据库与耗材配套使用， 在扫描耗材后自动建立患者  治疗档案，待治疗结束后自动将治疗数据导入患者病历档案存档，数据库可随时  查询。并且可以用 USB 接口导入移动存储设备内或者选配打印机直接打印病历。
21、专业设计治疗头套， 避免患者交叉感染；
22、治疗头侧壁不需要的超声辐射： 治疗枪侧壁手持部位上， 不需要的超声辐 射的空间峰值时间平均声强应小于 100mW/cm2。
23、治疗头超温控制： 治疗头辐射表面的温度≤41℃。
24、生产厂商通过 ISO13485 认证 （提供认证证书）
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	红光治疗仪
	1
	设备功能：
适用范围：消炎、止痛，对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损失等有消炎止痛作用；对褥疮、溃疡、手术治疗造成的创伤等有促进创面愈合的作用。
技术参数：
· 创面愈合：各种常规手术刀口，创伤创面，复杂难以愈合创面，急慢性创面 
· 消除炎症：细菌感染炎症，真菌感染瘙痒，体内无菌性炎症，病毒感染 
· 缓解疼痛：创伤、炎症相关急性或慢性病引起的疼痛 ）
· 减少渗液：创面感染等原因造成渗液以及肺部等炎症引起的积液的清除
· 主要参数
1、输出光波:输出光谱波长应为可见光（红光），其光谱波长应包含 620nm~ 640nm
  中心波长630nm,±10nm。
2、光斑直径:距辐射头输出外表面 100mm 处,光斑直径应大于 90mm。实际检测为200mm
3、定时和功能:时间设置功能，应能在 0min-60min 之间设置；应能在 0～60 分钟（显示数字为剩余照射时间）间连续可调，步进 为 5 分钟，允许误差为设定值的±2%。且应具有手动停止红光辐射输出功能。实际检测误差：0.4% 
4、红光治疗仪的辐照度： 在距离 100mm  处 的 中心最大辐照度 ： ≥50W/m2 ，且不大于 2000W/m2。（数码管款）
5、有效红光辐照度的均匀性应大于 0.4。实际检测为0.67。
6、辐照不稳定度 ∆p1：有效红光辐照的不稳定度应不大于±10%。实际检测为1.3%。
7、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于 60dB（A）。实际检测49.9 dB（A
15、仪器正常工作时，在标称的照射时间范围内，辐射头的铝外壳表面 温度不应超过 48℃。实际检测为45.9℃
8、强度级别为 0-9，共十个等级。
9、电源电压的波动：电源电压在额定电压的±10%之间变化时，有效辐照面上中心点的 有效红光辐照度的变化应不大于±10%。实际检测为2.7%
10、安全要求：红光治疗仪的电气安全应符合 GB 9706.1-2020 的要求。
11、电磁兼容要求：红光治疗仪应符合 YY 9706.102-2021 的要求。
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	基础宫腔镜检查镜
	1
	设备功能：
用于对子宫腔疾病的诊断和治疗
技术参数：
1、镜体为直管型，使医生更便于控制内窥镜的方向
2、镜体工作长度≥302mm，镜体外径≤Ø3mm，视向角30°
3、在A标准照明体下的显色指数Ra≥90，在D65标准照明体下的显色指数Ra≥90，整体画面保证高度原；
4、有效光度率DM≥1428 cd/m2/lm，照明镜体光效ILeR≥0.4，综合镜体光效SLeR≥0.35
5、▲单位相对畸变的控制量|VU-z|≤8%
6、▲设计光学工作距离≥15mm，视场角≥55°，角分辨力≥2.3C/(°)，有效景深3～100mm，充分满足临床观察的需要；
7、▲内窥镜可采用高温高压消毒
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	锐扶刀
	1
	设备功能：
该设备可治疗慢性宫颈炎、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大、尖锐湿疣、宫颈CIN各级别病变等下生殖道病变。
技术参数：
1、工作频率：550KHz±40KHz
2、输出功率：凝固模式输出功率15～50W，切割模式输出功率15～100W，输出功率可调，步进为1W
3、 设备具有宫颈射频消融、宫颈环形电切术、宫颈自动冷刀锥切功能
4、宫颈自动冷刀锥切系统的旋转和切割均为电机驱动，完全冷锥切宫颈病变组织，没有热损伤
5、无烟保证指标：烟雾净化“LEEP手术”电极，刀头设置吸风口，吸烟率≥97% 
6、“LEEP手术”电极：具有锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极
7、专用宫颈射频刀具：宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀
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	宫腔镜等离子电切系统
	1
	设备功能：
用于对人体组织进行切割和凝血。
技术参数：
一、整机的参数
 1. 主机共有两个界面为：汽化切割界面、消融凝血界面；功率≤300W. 
   1、汽化切割界面、消融凝血界面参数
   等离子汽化切割功率：300W，1-9档可调；
       等离子消融凝血功率： 60W，1-5档可调。  
 2. 主机采用全智能数字控制电路，须具备以下了四种功能：
   1、消融全时实施数字智能化程序控制，如果消融达到最佳状态时，主机能通过三极消融刀头反馈负载的消融信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。
      2、能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量，凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成≤30dmm的凝固层； 粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成阻抗不深透肌层, 间质消融适用柔和间断波能均匀的扩散渗透和防止粘连。达到最快、最安全的治疗。
    3、具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间，不用频繁调节功率和时间，使操作更加方便、快捷、安全。
 3. 使用双脚踏控制
 4. 治疗温度
低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 
消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃
二、等离子体多功能手术刀头性能参数
★1. 刀头有单独的注册证，方便医院采购管理。
★2. 刀头为重复使用并且在注册证上体现。 
★3. 切割刀头，切割时不堵塞,隐藏式限量出水，具有组织分离、汽化、切割、吸引、止血、粉碎、角度自弯等功能。
  4. 止血刀头：独家开发了具有组织剥离、吸引、清理、电凝、止血于一体化的多功能止血刀头。
  5. 根据不同部位的手术设计出不同的刀头，还可以根据手术要求自行弯曲，调整所需的角度。 
电切镜
1.采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮；
2.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
3.手件为主动式、被动式两种结构可选，
4.不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；
5.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流；
6.镜体外径：≥Ø4mm,镜体长度：≥302mm
7.视向角：30°,视场角：≥60°
8.▲角分辨力：≥2.97C/（°）,有效景深：3-100mm，可高温高压灭菌
9.最大插入部外径：≤Ø8.8mm ,工作长度：≥ 180mm
10.▲内窥镜的分辨力≥11LP/mm
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	妇科手术床
	2
	技术参数：
1、技术参数：
1.1、台面尺寸：长度1800±15mm,宽度610±15mm
1.2、台面升降高度：最低530±15mm, 最高830±15mm,
1.3、背板上折角度：≧85°
1.4、背板后倾角度：≧12°
1.5、臀板上折角度：≥25°
1.6、电源：  AC 220V 50 HZ
2、性能简介
2.1、电动妇科手术台适合开展各科妇科检查、妇科及泌尿科手术及诊断；
▲2.2、整体升降、背板、臀板折转为电动操作，由脚踏开关控制，托腿架等附件可根据患者实际情况调节，方便医护人员进行各种医疗操作。
▲2.3、动力系统采用医用电机，升降机构采用4连杆机构。
2.4、台面采用进口PU皮模具成型，曲线设计，符合人体工程学原理，表面无缝，外表简洁流畅。
▲2.5、座板皮垫中部设置弧形凹口，方便医护人员进行操作、污物排除等，皮垫还可以轻易取下清洁，座板下方设有工程塑料的污物盆。
2.6、搁手板为模具发泡成型，软硬适中，手感好。
▲2.7、床面背板设有负角度调节功能，后盖为工程塑料， 背板后面设有纸卷轴，用于安装一次性纸巾。
2.8、搁腿架表面使用聚氨酯发泡材料模具成型。
2.9、底盘外罩采用工程塑料模具成型，弧形凹口，外表美观、坚固耐用，易于清洁。下方设有万向滚轮，方便整机的移动。
★3、标准配置
3.1.脚踏开关1个
3.2.搁 手 板1副
3.3.搁 腿 架2个
3.4.承 合 器2个
3.5.辅 助 台1个
3.6.污 水 盆1个
3.7.纸 卷 轴1根
3.8.电 源 线1根
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	小儿除颤仪
	1
	使用人群：0-28天新生儿
核心功能：低能量除颤、心电监护、CPR反馈
关键参数：双相波、最小1J、2-4J/kg、新生儿电极
- 采购目的：抢救新生儿致命心律失常，降低心肌损伤
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	分娩监护镇痛仪
	1
	可以同时进行胎儿监护及镇痛模式；低频脉冲电治疗，可以自动/手动调节输出强度；便携式最佳。
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	多功能产床
	1
	满足待产、生产两用；满足侧位和正位接生；体位调节功能：背部升降、腿部可以折叠分开角度距离可调节、床整体升降、可前后倾斜。床尾臀部可以下折或拆卸，带操作台。配有脚踏板、扶手握把、护栏、输液架、床尾下部配污物盆、电动款最佳
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	带轮待产床
	4
	静音轮；四轮可以制动锁定；床体可以升降；体位调节：背部升降、床尾抬高、床面整体可以倾斜；两侧护栏可以升降；配输液架；电动/手摇双模式

	28
	射频治疗仪
	2
	盆底使用：一、核心功能
组织紧致+胶原再生，盆底肌修复强化，温热效应放松痉挛盆底肌、改善肌肉劳损，同时提升肌肉弹性与收缩力，缓解盆底肌力弱。
改善微循环修复，加快局部血流、促进代谢，改善干涩、局部循环差问题。改善压力性漏尿、同房不适、产后盆底功能下降；缓解慢性盆底疼痛。改善产后、围绝经期黏膜变薄、萎缩，盆底老化问题。
核心技术参数（决定效果、深度、安全性）
1. 工作频率（核心，决定穿透层次）
盆底射频统一为低频射频，远低于通信射频，和腹部塑形射频频段接近：
常规频段：0.5 ~ 10 MHz
临床主流：1~4 MHz
偏低频（1~2 MHz）：穿透更深，可达盆底肌、筋膜层，侧重肌力修复、深层紧致；
偏高频（3~6 MHz）：作用于阴道黏膜、浅层组织，侧重改善干涩、黏膜萎缩、表层松弛。
2. 输出功率 & 能量
腔内：单通道功率 10 ~ 80W，临床常用 20~50W；能量循序渐进，严禁瞬间大功率。
体外体表：功率更低，5 ~ 30W，以温热理疗为主。
单位补充：部分设备用 J（焦耳） 标注累计能量，按疗程分区累积。
3. 作用深度
腔内射频：2 ~ 10 mm（黏膜层→肌层→浅筋膜）
体外体表射频：1 ~ 5 mm，仅作用皮下及浅表盆底肌群
4. 电极形式
单极：穿透深，针对深层盆底筋膜、肌肉；需配合负极板。
双极/多极：能量集中、加热均匀，风险更低，腔内设备最常用，主打黏膜+浅层紧致。
环形电极：腔内专用，360°均匀作用阴道壁，无死角。
5. 温控参数（重中之重，安全红线）
依靠阻抗测温+表皮测温双监测，人体安全温控标准统一：
靶组织最佳治疗温度：40 ~ 43℃
表皮/黏膜安全上限：≤43℃，超过自动降功率/停机，避免灼伤、水泡、黏膜损伤。
工作逻辑：恒温控温，而非恒定功率。
6. 阻抗匹配
实时检测人体组织阻抗，自动适配输出，保证能量有效吸收，减少反射、局部过热。
7. 脉冲/连续模式
连续波：持续产热，紧致效果强；
脉冲波：间歇输出，温热舒缓、痛感低，适合敏感人群、初次治疗。
腹部使用：核心功能（3大核心）
皮下脂肪消融（减脂缩围）
射频电流穿过脂肪层，阻抗生热（42–45℃），诱导脂肪细胞凋亡，随淋巴代谢排出；同时促局部循环、消水肿，缩小腹围。
真皮胶原紧致（紧肤抗松）
加热真皮层（40–42℃），让胶原纤维即刻收缩+长期新生，收紧松弛皮肤，改善产后松弛、橘皮组织。
纹理与轮廓改善
淡化妊娠纹、生长纹；改善腹直肌分离外观，平滑腰腹线条。
二、核心参数（决定效果与安全）
1. 工作频率（最关键）
常用：0.3–10 MHz；减脂优选 40.68 MHz（脂肪吸收率更高）。
规律：频率越低→穿透越深（脂肪层）；频率越高→作用越浅（真皮层）。
2. 输出功率（能量强度）
范围：50–200 W；腹部常用 80–150 W[__LINK_ICON]。
关系：功率↑→热效应↑→减脂更快；过高易烫伤、皮下硬结。
3. 作用深度（靶向层次）
单极射频：10–20 mm（深达脂肪层，减脂强）。
双极/多极：3–8 mm（真皮浅层，紧肤为主）。
智能温控：实时监测皮温，40–42℃恒温，防烫伤。
4. 治疗模式（电极方式）
单极RF：深部加热、减脂强；适合腰腹顽固脂肪。
双极/多极RF：加热均匀、紧肤好；适合皮肤松弛、妊娠纹。
射频+真空：负压提拉+加热，促代谢、消水肿。
5. 治疗参数（临床常用）
单次时长：30–60 min[__LINK_ICON]。
疗程：3–6次，间隔 3–4周[__LINK_ICON]。
典型温度：脂肪层 42–45℃、真皮层 40–42℃。
三、关键安全参数
皮温保护：≤42℃，超温自动降功率。
阻抗匹配：实时监测组织阻抗，能量高效吸收、减少反射。
隔离度：电极间隔离好，避免非靶组织过热。
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	彩超机
	3
	需具备高清晰度成像，高自动化控制同时具备易用性，具备检查新生儿头颅、心脏的功能，同时配备检查浅表小器官、腹部脏器及胎儿产前筛查、肌骨关节检查、心脏检查、血管检查、妇科阴道超声检查的功能，最好同时能够进行弹性超声及介入超声检查。
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	病床（加床头柜）
	50
	技术参数：
手动三摇床技术参数
一、规格：床面长度1900±100 mm;  床面宽880±80 mm; 床面离地高度(最低)500±50 mm(不含床垫)
二、功能要求：
1、背部调节：0°-75°±5°；
2、 腿板最大折起角度：0°-45°±5°；
3、 升降高度：500mm-750mm±20mm；
4、产品具备起背、屈腿功能，整体升降功能。
三、具体参数说明
1、床框采用30*60*1.5矩型方管，床腿采用钢制圆管焊接。
1.1 采用自动机器人焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，防止人工造成的漏焊、虚焊等，保障长久使用稳固；
1.2 床体头尾处均带全钢制输液架插孔(共四个)；
1.3 床框中间两侧带引流瓶挂钩(共四个)；
1.4 床框两侧配有木纹装饰贴纸；
1.5 床下可选配杂物架一个；
1.6 床体可载重≥250kg；
2、床面板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，两侧顶头配有ABS塑料盖，具有保护作用。
2.1 整床面板凹型多孔透气设计，具有不易变形、承重、抗冲击能力强、透气性强、防滑等特点;
2.2 尾部中央配有防滑支架(可脱卸),可防止床垫在床板升起时床垫下滑，床头床尾板采用 PE材料，溜背式造型设计， 一次吹塑成型，易于清洗。
3、床头尾板设计有锁定挂钩装置，既保证推行安全使用也可进行快速拆卸；
3.1 主体为乳白色，带雅贵木纹贴纸；
3.2床头尾板均有符合人体工程学设计的推行把手，便于推行，同时可以作为扶手使用；
3.3 床尾板外侧配病历卡插座;
4、护栏采用五档折叠不锈钢护栏，护栏立柱为加厚不锈钢材质，握杆为加厚氧化铝合金管，牢固安全，具有立卧定位功能，方便快捷。 
4.1 护栏距离床面高度370mm，确保能够很好的保护患者，防止患者坠床; 
4.2 采用全金属开关盒、加厚金属连接件，双面焊接，有三挡、四挡、五档、六档等多档位可选择，护栏长度覆盖69-144cm，支持定制; 
4.3 整体采用全金属穿钉固定，旋转部位有尼龙垫片及支撑块，确保坚固耐用的同时顺滑静音； 
5、★脚轮采用对角刹车脚轮，直径 125 毫米的双面脚轮，内置全封闭自润滑轴承，一体式金属轮架，金属螺栓杆，承载能力强。
5.1 脚轮外置高强度增韧ABS,外观优美，且能防腐、抗菌、耐药品腐蚀性，方向转向灵活、顺畅；
5.2双轮结构，拥有较高的稳定性，踏板刹车结构，可快速进行刹车复位，方便安全;
5.3具有防尘装置，可防止杂物缠绕； 
6、手摇把：ABS 材料注塑成型可推拉折叠设计，摇把内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料。 
6.1、摇把丝杠带有过摇保护装置，具有双向极限保护功能，万向节连轴结构，防止到顶后暴力损坏现象出现；
6.2、外套ABS防尘罩;
6.3、丝杠采用 40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置精铜螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长; 
7、床体涂装：粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，能延长病床的使用寿命；病床整体涂层表面光洁亮丽，不脱落、不生锈、防静电，涂层材料环保无毒。

杂物架：
1、采用快速插拔工艺，直接安装在床体下方横梁处，可轻松进行拆卸或者安装；
2、整体采用6毫米钢筋焊接而成，外表进行喷塑工艺处理，坚固耐用，承载能力≥5KG。
3、尺寸：长≥50CM、宽≥39CM，可放置脸盆、拖鞋、便盆等各类杂物，承载空间大。

输液架：
1、输液架标配 4 个金属挂钩，可单独收起放下； 
2、材质：采用不锈钢管架，ABS材质上下锁紧件,可以通过旋转上下锁紧件 
调节高度并固定； 
3、高度：900-1700mm；挂钩荷重≥1KG。

床垫： 
（⼀）、规格：约 1900*870*80mm，（适合病床尺寸）； 
（⼆）、材质说明： 
1、外套面料：防水防污,透气耐磨材料； 
2、内褥：三折床垫，四角圆角设计，配合床板，不易磨损，长宽与床相配；
2.1 海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链，厚度≥80mm，海绵≥60mm， 环保椰棕，不生虫，上下表面粘附一层纤维丝绒，不掉渣，厚度≥20mm，海绵密度≥28°，久用不塌陷； （椰棕和海绵厚度可根据需求调整，例如40mm+40mm）
3、床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮，床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒；
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	多参数监护仪
	20
	技术参数：
1. 模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，可外接8槽位辅助插件箱。
2. 主机≥12英寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度自动调节。
3. ▲标配转运模块具有≥5.5英寸液晶显示屏，转运模块可供电≥4小时，可独立使用。
4. 监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、双有创血压。
5. ▲可接入尿量仪，具备体液平衡管理系统。
6. 心电共模抑制比：诊断模式：≥100dB，监护、手术模式≥110dB。
7. 心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。
8. 具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析。（提供机器界面截图）
9. 转运模块具有多功能接口：可同时输出除颤同步信号和模拟输出信号
10. ▲具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。（供机器界面截图）
11. 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头监测。
12. 有创血压可支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP/CPP及PPV测量。
13. ▲支持升级智能输液监护功能，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性。
14. 支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。
15. ▲支持升级通过血氧探头监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液，监测总血红蛋白（SpHb)、碳氧血红蛋白（SpCO）。
16. 具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾，至少72小时全息波形存储及回顾。
17. ▲监护仪设备具有物联卡端口、可通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。（提供软件界面截图）
18. 具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。
具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。
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	免散瞳眼底照相机
	1
	核心功能：全功能免散瞳，暗光环境适配，全自动流程，屈光自动校正，常见病变智能识别、分级。数据管理：图像存储、随访对比、报告打印。
关键参数：最小瞳孔≤3mm，超广角成像视野，对焦波长：标志红外波段。成像画质≥1200万，
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	非接触眼压测量仪
	1
	核心功能：非接触测量，自动对焦/跟踪，快整测量，数据管理：报告打印。
关键参数：测量方式：非接触气动测量，测量范围：5-60mmHg，误差1mmHg，红外自动对焦定位，支持自动lpxf3uqw测量，自动计算平均值，支持角膜厚度眼压校正，屈光补偿范围-15D-+15D。单眼单次测量时长≤3秒。
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	oct
	1
	核心功能：无创断层成像，视网膜分层自动识别与测量，视神经扫描与分析，自动固视、扫描，眼动跟踪。数据管理：图像存储、随访对比、报告打印。
关键参数：轴向分辨率（纵深Z轴）：临床标准：≤5 μm，横向分辨率（平面X/Y轴）：统一要求 ≤10 μm。扫描速度：≥40000 A/s。成像深度：
后节扫描：组织内有效深度 ≥2.0 mm，前节扫描：组织内有效深度 ≥5.0 mm。常规扫描视野，视网膜自动分层，核心测量项目。
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	Master50（生物测量仪）
	1
	核心功能：非接触高精度测量，多参数同步采集，儿童近视防控，快速全自动，数据管理与输出。
关键参数：单眼测量时间≤10s，自动追踪，自动，连续测量，数据管理：图像存储、报告打印。
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	纤维鼻炎内窥镜系统（小儿、配镜子2支）
	1
	核心功能：全路径可视化检查，高清实时成像+病变增强，动态喉镜评估，微创操作：检查治疗一体。图像管理与报告。安全舒适，适用人群广。
关键参数：镜体：先端部外径：诊断型 2.8–4.0 mm；小儿/超细 1.8–2.7 mm；治疗型 4.9–5.4 mm，插入管外径：≤4.0 mm（成人常用3.2–3.8 mm），工作长度：≥300 mm（标准300–365 mm），视角：85°–120°（常用≥90°），景深：3–100 mm（典型5–50 mm），弯曲角度：上弯 ≥130°，下弯 ≥130°；左/右弯 ≥90°，工作通道内径：诊断型 ≥1.2 mm；治疗型 ≥2.0–2.2 mm（可通过活检钳），光学分辨率：≥20 lp/mm；高清型可达 40–50 lp/mm，防水等级：IP67（可浸泡消毒）
配备浸泡消毒系统。
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	声导抗（声阻抗仪）
	1
	核心功能：鼓室压测试（鼓室图），静态声顺（静态声阻抗），声反射（镫骨肌声反射），咽鼓管功能检查，外耳道容积测量，辅助功能：自动检测、曲线实时显示、数据存储、图文报告、双耳对比、外接打印/系统对接。
关键参数：1. 探测音频率
标准：226 Hz（成人通用）；选配 678 Hz、1000 Hz（婴幼儿/肥厚鼓膜）
2. 探测音声强：85 dB SPL（标准）
3. 刺激声类型：纯音、白噪声；刺激频率：500/1000/2000/4000 Hz。
鼓室压力模块：压力测量范围：400 ~ +200 daPa，压力精度：≤±5 daPa，压力扫描速度：50、100、200 daPa/s 多档可调。外耳道容积测量范围：0.2 ~ 5.0 ml；精度≤±0.1 ml。支持鼓室压法、吞咽法、负压/正压平衡法，自动计算开放压、关闭压、平衡压。单耳检测时间：全套鼓室图+声反射＜30s探头规格：密封式耳塞，多尺寸耳塞适配成人/儿童/婴幼儿，显示：彩色液晶，实时鼓室曲线、数值、分型标注，接口：USB、网口，支持HIS/LIS、数据导出、打印
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	口腔综合治疗台
	2
	一、核心功能
1.诊疗操作：高速/低速手机、三用枪、强弱吸唾、可选内窥镜、洁牙机接口
2.椅位调节：电动升降、俯仰、头枕调节，支持体位记忆
3.水/气供给：双路供水、稳定供气，全系防回吸，杜绝交叉感染
4.辅助配置：手术灯、漱口痰盂、器械置物台
二、关键参数
1.电气：AC220V/50Hz，功率800~1500W，医用安全漏电标准
2.气路：输入气压0.4~0.8MPa，工作气压0.25~0.35MPa
3.水路：供水压力0.20~0.25MPa，净水箱2~5L
4.照明：牙科冷光灯，多角度可调、亮度可控
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	口腔CBCT
	1
	1、 核心功能
1.三维成像：颌骨、牙齿、神经管、上颌窦等立体显示。
2.精准诊断：种植、正畸、根管、阻生牙、颌骨病变评估。
3.多模重建：2D断层、全景、头颅侧位，三维模型/导板设计。
4.低剂量扫描：辐射远低于螺旋CT，适配儿童与复查。
二、关键参数
1.X线参数：60–120kV，1–15mA，脉冲曝光。
2.视野FOV：多档（6×6cm至15×21cm），覆盖全颌/局部。
3.分辨率：体素≤75–125μm，空间分辨率≥2.5LP/mm。
4.探测器：CMOS/非晶硅平板，≥14bit灰阶。
5.扫描时间：5–20秒，旋转180°–360°。
6.辐射剂量：单次50–150μSv，约为全景片1–2倍。
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	盆底肌电分析与生物反馈治疗
	2
	设备核心功能：
设备通过表面肌电采集分析技术，对盆底等肌肉功能进行电生理评定。通过中低频电刺激技术实现体表各个部位相关症状的改善。通过电刺激、生物反馈、肌肉牵张等技术对盆底进行干预治疗
关键参数：
1. 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。
2. ★最高输出电刺激频率≥2000Hz。（提供证明产品说明书或第三方检测报告证明）
3. 肌电采集测量范围不低于：5μV～2500μV
4. ★通频带：不窄于20Hz～550Hz
5. 电刺激基础输出波形≥5种，至少包含马鞍波，CI波，CS波等输出波形。
6. ▲中频电刺激调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%。（提供具有检测资质的第三方检验机构出具的检测报告或说明书并加盖投标人公章证明）
7. ▲中频刺激频率步进≤0.1kHz。（提供软件截图证明）
8. 输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调。（提供证明产品说明书或第三方检测报告）
9. 使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。
10. ▲具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥14项。（提供评估报告证明）
11. 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。
12. 具备多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，并具备方案贴片示意图。
13. ▲可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。（提供软件截图或产品彩页佐证）
14. 具备盆底电子病历系统。
15. ★主机电源供电：220V，50Hz，主机内不含内置电池供电。（提供产品铭牌或产品说明书证明）
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	高频手术系统
	1
	1.用于满足手术中对于组织切除、组织止血和灭活等医疗技术的开展。适用于各类妇科、外科开腹及腹腔镜手术。需要包含：单极功能、双极电切电凝功能；功率控制、补偿系统；安全监测功能；新生儿手术检测模式，程序储存功能2.设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。3..具有中性电极安全监测系统，能够监测高低频漏电电流；4..设备具有升级功能：能够升级内镜电切，双路输出。5.具有新生儿、儿童手术监测功能，在主机上有新生儿、儿童中性电极监控功能设置菜单，保证新生儿儿童手术的最大安全性。
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	冲击波治疗仪
	1
	1、聚焦式，非气压弹导
2、立式主机
3、探头由聚焦探头和发散探头组成，探头≥6个，适合不同深度和部位
4、内置处方≥45个
5、适用于：颈肩腰腿痛、肌肉劳损、软组织损伤、肌筋膜炎等
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	数字乳腺X射线系统
	1
	核心参数（非强制）：  
1. 探测器：非晶硒平板探测器（24×30cm）  
2. 分辨率：85μm像素间距 
3. 压迫力：智能压力调节（15-20daN）  
4. 辐射剂量：单次曝光≤1.2mGy（符合AEC自动曝光控制）  
5. 成像功能：支持3D合成（DBT）、穿刺定位  
6. 软件系统：具有诊断模块（良恶性分级）  
7. 检查速度：单例检查时间≤5分钟  
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	肺功能检查仪
	1
	1、 核心功能
1. 婴幼儿潮气呼吸分析2. 脉冲振荡技术
3. 常规通气功能检测
4. 气道反应性评估
二、关键性能参数
传感器技术
超声波式：无物理阻碍，呼吸阻力为0，适合脆弱新生儿。
筛网/压差式：精度高且成本可控。
关键精度指标
流量分辨率：应 ≤ 1 mL/s，
容量/潮气量精度：误差需控制在 ±5 mL 或 ±3% 以内。
全年龄段适应性
传感器需支持徒手拆卸，并可进行浸泡消毒。同时，必须兼容一次性过滤器或呼吸回路。
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	电子阴道镜
	3
	设备功能：
用于外阴阴道及宫颈病变的检查及活检定位
技术参数：
1. 镜头性能要求：
1.1 ▲成像要求：具有光学放大连续变倍、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥1150TVL；
1.2 视场范围满足：≥100mm(3X), ≥20mm(18X)；
1.3 [bookmark: OLE_LINK1]▲镜头成像景深：放大倍数3x观察条件下≥300mm, 放大倍数18x观察条件下≥120mm；
1.4 ▲视频观察图像：几何失真度为≤0.5%；视场中心的空间分辨力≥20 lP/mm；色彩饱和度平均值不小于95%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；
1.5 镜头成像工作距离：150mm～380mm ；
1.6 镜头视频成像放大倍数：支持连续变倍≥40倍（可选1～90倍）,可在视频图像上标记显示放大倍数标记，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；
1.7 [bookmark: OLE_LINK2]镜头光源：采用长寿命、高亮度、高显色性LED环形组光源，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥18000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥10000Lx；
1.8 镜头按键功能：基于人因工程设计的镜头12按键功能：检查、计时、回放、报告、放大、缩小、三级白光、三级绿光、手扣采图。
1.9 [bookmark: OLE_LINK3]▲镜头按键根据阴道镜检查流程，检查键“一键”实现6X-8X-12X倍光学放大观察快速切换；“一键”进入按采图时序回放观察多图界面，回放显示可将阴道镜检查过程中采集的图像按时序同屏显示，显示图像数量≧6幅；“一键”进入检查报告记录操作界面；
1.10 镜头手柄手扣按键功能：提供图像采集、图像冻结等多功能模式设置功能；
2. 阴道镜工作站性能要求：
2.1 图像处理工作站性能要求：显示器，≥23.8英寸宽视角、真彩、高清图像显示器，CPU≥2.5GHz I3处理器 ，内存≥8G，固态硬盘≥128G，硬盘≥1T，USB接口≥4个；
2.2 工作站显示器功能：采用直立式显示支架，配置360º旋转显示器云台，分辨率满足1920*1080；
2.3 工作站台车：配置简易操作台面（非嵌入式键盘），方便键盘和鼠标放置，易于维修更换； 
2.4 观察检查UI界面功能：具有自动采图功能，自动采图开始时间、间隔时间、采图数量支持自定义设置；能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示，并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联诊断；
2.5 辅助诊断评估：提供不少于3种国际学术专业认可的评估方法（Swede、RCI和Shafi-Nazeer）,用于宫颈CIN病变程度的评估；提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，可通过对病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度的评分统计。
2.6 [bookmark: _Hlk22199469]检查结果记录功能：具有对阴道镜检查和手术治疗结果进行记录、图像标记和随访管理功能；提供符合 IFCPC2011 和 ASCCP2019 指南术语阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；
2.7 ▲检查/治疗手术报告输出功能：提供可编辑式报告模板，支持导航栏快速定位到报告内容，可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，可自适应打印报告模版，根据临床需要增减打印报告选择项目，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔；
2.8 数据管理功能：提供患者就诊数据信息的自动备份与恢复功能；可对阴道镜检查异常活检和手术治疗患者进行随访管理；
2.9 统计分析：提供按日期、姓名、手机号码的等信息查询功能；具有对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析功能，统计结果可以饼型、线型和柱状图形式进行显示，也可以数据列表显示，并可输出Excel格式文件。
2.10 [bookmark: _Hlk26869234]▲提供阴道镜模拟训练云服务系统微信登录可选功能，为阴道镜用户提供阴道镜视频教学、图像判读学习、术语学习和模拟测试功能；
3. 可选网络应用功能：
3.1 ▲阴道镜网络数据管理软件具有医疗器械注册证；
3.2 阴道镜设备具备与阴道镜网络数据管理软件连接功能，可实现网络阴道镜护士站终端登记的待检查患者信息自动加载到阴道镜工作站今日检查列表功能及检查医生通过阴道镜工作站选择就诊患者和叫号功能；可实现检查结果（报告记录和采集图像）自动或手动上传数据服务器功能；
3.3 阴道镜网络数据管理软件具有与阴道镜工作站病理结果信息同步功能；
3.4 支持局域网应用模式，广域网云服务应用模式；满足阴道镜诊断报告上传、专家复核管理、质控管理、统计分析和随访管理功能；
3.5支持三个品牌以上阴道镜设备联网，兼容光电一体阴道镜、电子阴道镜；
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	磁刺激仪
	1
	设备核心功能：
采用磁刺激诱发电位检查实现盆底肌诱发电位检测，应用体外聚焦强磁刺激盆底肌肉或者骶神经，通过磁刺激的频率调节抑制或者兴奋神经实现双向调控，起到对于排尿、排便功能障碍，盆腔疼痛等盆底功能障碍性疾病的神经调控治疗。
关键参数：
1. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。
2. 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围明确包含“含盆底”字样。（提供产品注册证证明）
3. 注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。
4. ★分体式结构，磁刺激主机、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，安全稳定，座椅靠背角度可调，可放平至180。（提供产品说明书或产品彩页证明）
5. ▲座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换，更加方便。（提供产品说明书证明资料）
6. 采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。
7. ▲脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla。（提供产品铭牌证明）
8. [bookmark: OLE_LINK4]当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。
9. 磁感应强度最大变化率：≥150kT/s。
10. 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。
11. 运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性。
12. ▲磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体具有外主动和被动训练功能。（提供产品软件截图或产品说明书证明）
13. ▲具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。（提供评估报告证明）
14.▲体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率≤60GHz±5%。（提供产品说明书或第三方检验报告证明）
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	智能脊柱侧弯矫形器
	1
	智能脊柱侧弯筛查设备具有快速、精准、便捷的脊柱侧弯筛查功能。
智能脊柱侧弯筛查设备的关键参数
测量精度:误差通常控制在<0.2mm(横向)至<0.25mm(纵向)。
测量角度范围:普遍在-179°至179°之间(电子测量仪)。
采集频率:三维脊柱扫描≥60Hz(静态/动态),足底压力跑台≥120Hz.
核心输出指标:
Cobb角:用于评估侧弯严重程度。
ATI躯干倾斜角:筛查的重要依据。
椎体偏移/旋转均方根、骨盆及胸腰椎角度。
青少年智能脊柱侧弯矫形器核心功能，能持续提供外力支撑和矫正力。帮助控制脊柱侧弯的发展，改善脊柱的形态。
青少年智能脊柱侧弯矫形器参数:一般适用年龄通常在 3 - 18 岁，能适应不同年龄段骨骼发育特点。在矫正力度上，有多种档位可调节，从轻到重，以匹配不同程度的侧弯情况。角度调节范围大概在 0 - 30 度，能精准针对脊柱侧弯角度进行矫正。
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	经颅磁电治疗仪
	1
	功能：通过脉冲磁场或微弱电流刺激大脑特定区域，调节神经细胞活动，改善神经功能。可用于治疗孤独症、抑郁症、焦虑症、失眠、脑梗死恢复期等疾病，缓解相关症状。
参数：包括磁场强度（通常为 0.5 - 2.5 特斯拉）、脉冲频率（1 - 20 赫兹）、刺激时间（每次治疗 10 - 30 分钟）等，具体参数需根据患者病情和治疗部位由医生调整。
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	二氧化碳点阵激光
	1
	1、用于皮肤赘生物祛除、瘢痕修复、面部年轻化、浅表肿物治疗等。
2、激光波长10600nm。
3、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。
4、工作模式：可具有连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲等输出方式；具有点阵扫描功能模式。
5、治疗手具：具备f=50mm和f=100mm点阵扫描和切割手具。
6、具备保护系统和冷却系统。
7、使用寿命≥10年。
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	舒敏之星治疗仪
	1
	1.补充皮肤所需水份和脂质，重建皮肤屏障功能，降低皮肤敏感性，增加皮肤对外界刺激的抵抗能力。
2.输出工作频率25MHz以上
3.至少包含两组治疗头，且两组治疗头在同一设备使用：
3.1输出治疗头组一：
(1)材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极；
(2)工作模式：电容电场，非直接射频电流；
(3)治疗头数量：≥3个；
(4)治疗头的直径尺寸：10mm-32mm；
3.2输出治疗头组二：
(1)材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板；
(2)工作模式：水电离器脱敏治疗；
(3)治疗头数量：≥1个；
4.氧浓度：输出氧气的氧浓度不低于90%（V/V)
5.治疗模式：分层聚焦、分层治疗；
6.，制氧机和主机不分离，共同安装于同一机箱内，氧气产量≥1L/min
7.操作界面：彩色高清触摸屏，治疗时间可设定蜂鸣提示音等
8.具有过压、过载自动保护
商务要求：
1.质保 ≥3年
2.提供操作培训与临床技术支持，每年不小于4次（提供承诺书）
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	多光谱皮肤检测仪
	1
	1、通过无创拍摄，对皮肤表面及深层结构进行定量化、可视化评估，为诊断、治疗与随访提供客观依据。
2、固定全自动一次成像。
3、光谱光源：至少包含自然光、平行偏振光、交叉偏振光、UV紫外光四种。
4、具备影像储存、诊疗信息管理系统，彩色打印图文一体化报告功能。
5、具备医疗器械注册证。



