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1、 动态心电图采购需求
	序号
	采购要素
	采购需求

	1
	采购目标与用途
	临床应用于心律失常

	2
	标的物/服务名称
	动态心电图

	3
	功能性能/服务要求
	一、 记录器参数
1. 采集方式：12通道, 12导联
2. 记录时间：24小时
3. *储存媒介：≥16G内置SD卡（最大可支持32G内存卡）
4. 液晶屏幕：2寸高分辨率LCD(37mmx26mm), 显示1道波形, 记录时间
5. *面板: 轻触开关, 特殊事件按钮
6. 电源：1节,  5号（AA）碱性电池
7. 导联线: 一体式, 10线专用导联线
8. *重量：≤100g（含电池）
9. A/D位数：12位
10. 采样率：200Hz
11. 耐极化电压：±300mV
12. 共模抑制比：＞80dB
13. 幅度频率特性：0.1Hz～60Hz
14. 时间常数：≥3.2s
15. 最小检测信号：50μV
16. 输入电压动态范围：≥±4.5Mv
17. 产品使用寿命≥10年
二、 分析软件功能
1. 软件支持 3 导、12 导联心电图同步显示和分析。
2. 系统可以记录24小时的心电信号，并回放分析所记录的心电数据。
3. 软件具有病例信息、模板编辑、事件编辑、片段图、ST段、房颤/房扑、页扫描、总结信息、报告、QT、心率变异功能模块，每个模块都具有通用的心电图编辑窗口，可用快捷键批量编辑修改报告。
4. *具有二次分析功能和片断图编辑保存。
5. *去除电极初始安装时和没有正确结束记录器工作而导致的伪差心电图，减少编辑工作量，可在软件上设置分析起点和分析终点。
6. ST段分析：能够显示事件发生时刻、持续时间、ST压低/抬高幅值、导联、心率趋势图、ST趋势图等。
7. 房颤/房扑：可以显示24小时里心搏在不同RR能力的分布；房颤/房扑起始、结束、持续的时间；1小时心搏散点图等界面。
8. 心律失常分析：能够自动分析心电图数据，能够识别并标记心搏：如正常、室性、室上性等。能够自动识别心律失常事件，如室性早搏、室性二联律、室性三联律、成对室性早搏、室性心动过速、室上性早搏、室上性二联律、室上性三联律、室上性心动过速、停搏、房颤等。
9. 心率变异性分析:能够显示出分析时间内的心率功能谱密度图、R-R间期直方图、散点图、NN间期标准差（SDNN）趋势图。
10. QT间期分析：能够显示分析时间内QT间期变化趋势图、QT直方图、QT离散度。
11. 支持心电图报告打印，包括总结报告、全览图报告、片段报告、ST趋势图报告、心率变异报告、房颤/房扑报告、QT报告等。支持批量打印功能，可成批的打印不同患者的报告。

	4
	数量/服务期限
	动态心电图主机：2台

	5
	商务要求
	动态心电图为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。（注：投标人提供产品的注册/备案证明材料扫描件）

	6
	其他
	无



2、 动态血压监测仪采购需求
	序号
	采购要素
	采购需求

	1
	采购目标与用途
	临床应用于高血压诊断

	2
	标的物/服务名称
	动态血压仪

	3
	功能性能/服务要求
	1. 检测原理：振动法（示波法）
2. ★检测时间：≥24小时
3. 测量范围：收缩压40-280mmHg、舒张压20-200mmHg
4. 脉率测量范围：30-200bpm
5. 测量和显示范围：0～300mmHg
6. 最小显示单位: 压力1mmHg，脉率1bpm
7. 卸压：自动放气阀
8. ▲数据端口：USB接口
9. ▲存储数据：存储血压数据可达≥800组，一组数据包括舒张压、收缩压、脉率、测量时间和运动状态等数据
10. 安全系统：当袖带压力超出299mmHg时，能自动卸压
11. 急停保护：测量时，按快捷按钮可快速释放压力
12. 自动补测：测量失败时，会自动补测一次
13. 进液防护等级：≥IP22
14. 电源：2节5号电池
15. 电池适应能力：使用满电量电池连续测量血压次数≥250次
16. 电量提示：实时检测和显示电量，电量不足时具有提示音提醒
17. 自动息屏：具备无操作自动息屏
18. 测量方式：具有手动、自动测量方式
19. 自动测量间隔类型：自动间隔模式、手动间隔模式、时间表模式
20. 测量时间间隔：可在5-120 分钟的区间内自由设置测量时间间隔，最长可设置≥5个时间间隔
21. 具备自动分析结论功能，可统计24小时内收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏测量的最小值、平均值、最大值、标准差、差异系数、最小值产生时间、最大值产生时间以及收缩压平滑指数、舒张压平滑指数、昼夜节律、动态动脉硬化指数等数据
22. 血压系统提供汇总表、血压数据表、趋势图、直方图、饼图和相关图等
23. 数据表导出格式：包含但不限于excel、pdf等格式
24. 显示用户身体运动状态
25. ▲产品使用寿命≥10年（提供产品实物铭牌或说明书佐证）

	4
	数量/服务期限
	24小时动态血压计2台

	5
	商务要求
	动态血压仪为医疗器械，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。（注：投标人提供产品的注册/备案证明材料扫描件）

	6
	其他
	无



